电化学工作站技术参数

一、设备数量：1台；

二、主要技术指标

仪器架构						恒电位仪、恒电流仪、交流阻抗频谱仪，F型

槽压							±15V

*电位扫描范围					±12.8V

CV最小电位增量					0.0125mV

电位控制精度					<±0.5mV

电位控制噪声					<0.01mV

电位上升时间					<0.00025mS

电位测量零位 					自动校正

电位更新及阻抗采集速率			10MHz

电位测量低通滤波器	    		自动或手动设置

电位测量精度               		满量程的0.1%

*扫描速度						0.000001V/S～20000V/S

参比电极输入阻抗//电容			>1013Ω//<10pF

*最大恒电流输出 				±0.5A

输入偏置电流					<0.1pA

电流测量分辨率  				电流量程的0.00076%，最小0.2fA

电流测量零位					自动校正

电流测量量程					1pA～0.5A(25档)

前置放大倍数					5×10×100

电流测量最高灵敏度 				1×10-12A/V

电流测量精度               		满量程的0.1%

电流测量低通滤波器				自动或手动设置

方波伏安法频率	   				1Hz～100kHz

交流伏安法频率					0.1Hz～10kHz

SHACV频率                     0.1Hz～5kHz

交流阻抗谱频率					0.00001Hz～1MHz（11个频段）

正弦波幅度  					0.01mV～2.3V

*四探针方块电阻测量范围			0.01mΩ~500MΩ

四探针测量校正					可作间距、直径及厚度修正

CA和CC脉冲宽度				0.1mS～1200S

DPV脉冲宽度					0.05mS～64S

IR降补偿                        自动或手动设置（10Ω~1MΩ）

多阶跃循环次数					1000次

*限压反馈恒流换向时间			<0.1mS

恒流限压循环周期				0.1S～100000S

电池全容量充电工步				激活、恒流、恒压、涓流

双通道高速ADC					18bit@1Msps

最大数据长度					20000000点

*脉冲电镀//最小脉宽    			八相脉冲可正可负//0.05mS

通氮搅拌及敲击控制输出			二路开关量信号（+5V/10mA）

扩展输出						二路光电隔离数字量信号

储能电化学测量保护模式			极性、电压、电流、时间、链路

电极智能柔性保护           		电压超载、电流超载

仪器尺寸            			36×30×14(立方厘米)

仪器重量                        8kg

三、65种电化学方法，其中包含：

线性扫描循环伏安法、多电流阶跃计时电位法、镀锡量测定、脉冲电镀法、点蚀电位、环形扫描、交流阻抗谱、电池全容量分段充放电、恒流限压快速循环充放电、氯离子浓度监测、电偶腐蚀、四探针方块电阻测量