单轴DC低频加速度计

一、设备数量：6个

二、品牌要求：国际知名品牌

三、技术要求：

1、灵敏度：1000mV/g

2、量程2g

3、频率范围（±5%）：0-250Hz

频率范围（±10%）：0-350Hz

4、质量小于68克（含电缆重量）

5、安装谐振点: ≧1300Hz

6、分辨率：0.25mg

7、线性：≤1%

8、横向灵敏度：≤3%

9、抗冲击：≥3000g

10、激励电压：6-30VDC

11、输出阻抗：≦100Ω

12、温度范围：-54～+121℃

13、外壳材料：钛

14、带3米集成电缆，终端为祼线

15、外壳材料：不锈钢

16、安装方式:通孔安装

17、外形尺寸：≦11.4mm(高)*21.6mm(长)*21.6mm（宽）

三轴DC低频加速度计

一、设备数量：3个

二、品牌要求：国际知名品牌

三、技术要求：

1、灵敏度：1000mV/g

2、量程2g

3、频率范围（±5%）：0-250Hz

频率范围（±10%）：0-350Hz

4、质量小于18克

5、安装谐振点: ≧1300Hz

6、分辨率：0.25mg

7、线性：≤1%

8、横向灵敏度：≤3%

9、抗冲击：≥3000g

10、激励电压：6-30VDC

11、输出阻抗：≦100Ω

12、温度范围：-54～+121℃

13、外壳材料：钛

14、带3米集成电缆，终端为祼线

15、外壳材料：不锈钢

16、外形尺寸：≦20.3mm立方体